Załącznik nr 2 do SWZ/

załącznik do Umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Aparat USG z dwoma głowicami dla Przychodni Brackiej Bobrek |
| --- |
| Nazwa i adres producenta (dystrybutora) | …....................................................................................................... |
| Nazwa, model, typ | …....................................................................................................... |
| L.p. | Opis parametrów i wymogów koniecznych do spełnienia | Minimalne wymagania | Parametry oferowane |
| 1 | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny fabrycznie nowy, nie powystawowy i nie rekondycjonowany. Data produkcji. | 2023 rok |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe. | 220-240V |  |
| 3 | Aparat posiadający funkcję umożliwiającą zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nieuprawnione osoby. Funkcja umożliwiająca logowanie się użytkowników za pomocą haseł, posiadająca możliwość nadawania im uprawnień. | TAK |  |
| 4 | Liczba niezależnych kanałów przetwarzania. | min. 200.000 |  |
| 5 | Monitor wysokiej rozdzielczości kolorowy, cyfrowy typu OLED lub LCD/LED. | przekątna ekranu min. 21" |  |
| 6 | Programowalny dotykowy panel, wykorzystywany do obsługi systemu i poprawienia ergonomii pracy. | przekątna min. 13 cali |  |
| 7 | Dynamika aparatu. | min.265 dB |  |
| 8 | Ilość niezależnych jednakowych gniazd dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie. | Min. 3 |  |
| 9 | Zakres częstotliwości pracy [MHz]. | min. 2-18 MHz |  |
| 10 | Możliwość regulacji wysokości konsoli. | min. 10 cm |  |
| 11 | Videoprinter czarno-biały zamontowany z przodu aparatu, umożliwiający łatwe i szybkie otrzymanie wydrukowanego zdjęcia | TAK |  |
| 12 | Wbudowany w aparat podgrzewacz żelu | TAK |  |
| OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU | Minimalne wymagania | Parametry oferowane |
| 13 | B mode z prędkością odświeżania | min. 1750 obr/s (Hz) |  |
| 14 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 15 | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersja) | TAK |  |
| 16 | Liczba regulowanych ognisk, widocznych na ekranie | min. 8 |  |
| 17 | Głębokość penetracji | min. 32 cm |  |
| 18 | Doppler kolorowy /CD/ rejestrowanie prędkości | min. 4,0 m/s |  |
| 19 | Doppler kolorowy /CD/ z prędkością odświeżania | min. 1400 obr/s (Hz) |  |
| 20 | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK |  |
| 21 | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej w zakresie nie mniejszym niż | 1- 16 mm |  |
| 22 | Regulacja bramki dopplerowskiej - korekcja kąta bramki Dopplerowskiej podczas badania („na żywo”) . | min. 90o |  |
| 23 | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej na obrazie zatrzymanym i obrazach z pamięci w celu analizy i pomiarów dopplerowskich. | min. 90o |  |
| 24 | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta w trybie Dopplera spektralnego na obrazach zapisanych na dysku | TAK |  |
| 25 | Doppler pulsacyjny PWD z rejestracją prędkości maksymalnej (przy zerowym kącie bramki) | do min. 7.0 m/s |  |
| 26 | Możliwość obrazowania jednoczasowego w trzech trybach tzw. Tryb Triplex (B+CD+PWD) | TAK |  |
| 27 | Praca aparatu w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z min. 9 kątami tworzącymi obraz 2D | TAK |  |
| 28 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy pracujące w połączeniu z trybem kolor Doppler, obrazowaniem w trybie obrazowania wielokierunkowego, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu | TAK |  |
| 29 | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych, na obrazach z archiwum bez straty jakości obrazu | minimum 64 x |  |
| 30 | Nagrywanie plików filmowych | Maksymalna długość filmu powyżej 10000 obrazów |  |
| ARCHIWIZACJA | Minimalne wymagania | Parametry oferowane |
| 31 | Aparat wyposażony w dysk twardy HDD lub SSD | pojemność min. 500 GB (Możliwość zapisu min. 10.000 pacjentów ) |  |
| 32 | Wykonanie funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych. Funkcje przetwarzania obrazów zarchiwizowanych w trybach B-Mode, kolor Doppler, Doppler pulsacyjny, B-Mode, - Regulacja wzmocnienie 2D gain - Regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC - automatyczna optymalizacja włącz -automatyczna optymalizacja wyłącz - powiększenie obrazu x 64 - mapy szarości - koloryzacja Color Doppler, Color Flow Mode - przesunięcie linii bazowej - zmiana mapy koloru - obrócenie invert Doppler pulsacyjny, - wzmocnienie - przesunięcie linii bazowej - korekcja kata - automatyczna korekcja kąta - inwersja spektrum | TAK |  |
| 33 | Zapis obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. DICOM, RAW DICOM. | TAK (Minimum 2 gniazda USB) |  |
| 34 | Baza danych pacjentów z możliwością zapisu raportów, obrazów statycznych ,pętli obrazowych | TAK |  |
| 35 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD, zapisu na pamięci flash oraz wydruku obrazu na videoprinterze po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
| 36 | Możliwość eksport obrazów, sekwencji i raportów bezpośrednio na komputer klasy PC | TAK |  |
| 37 | Opcja automatycznej optymalizacji obrazu po naciśnięciu jednego przycisku w trybie B (jasność, kontrast), PW (PRF, położenie linii bazowej, inwersja) | TAK |  |
| 38 | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym do badań: małych narządów, mięśniowo – szkieletowych ginekologiczno-położniczych kardiologicznych pediatrycznych transkranialnych naczyniowych jamy brzusznej płucnych | TAK |  |
| 39 | Pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum) na obrazie zamrożonym i „na żywo” | TAK |  |
| 40 | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | TAK |  |
| 41 | Możliwość podłączenia monitora zewnętrznego poprzez fabrycznie wbudowane gniazdo HDMI, VGA | TAK |  |
| 42 | Tryb czuwania „standby” umożliwiający ponowne uruchomienie aparatu w czasie do 5 sekund | TAK |  |
| GŁOWICE | Minimalne wymagania | Parametry oferowane |
| 43 | Głowica convex elektroniczna – 1 szt. | TAK |  |
| a) | Zakres częstotliwości pracy głowicy | min. 2-5 MHz |  |
| b) | Liczba fizycznych elementów (kryształów) | min. 128 |  |
| c) | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK |  |
| d) | Kąt pola skanowania w trybie B | min. 55° |  |
| 44 | Głowica liniowa elektroniczna – 1 szt. | TAK |  |
| a) | Zakres częstotliwości pracy głowicy | min. 5,0- 13,0 MHz |  |
| b) | Szerokość czoła głowicy | max 40 mm |  |
| c) | Liczba fizycznych elementów (kryształów) | min. 192 |  |
| Możliwości rozbudowy na dzień składania oferty | Minimalne wymagania | Parametry oferowane |
| 45 | Możliwość rozbudowy o głowicę convex wolumetryczną do obrazowania: 2D, 3D i 3D w czasie rzeczywistym. | Zakres częstotliwości min. 2,0- 6,0 MHz |  |
| 46 | Możliwość rozbudowy o Doppler Fali Ciągłej CWD | TAK |  |
| 47 | Możliwość rozbudowy o głowica sektorową elektroniczna – 1 szt. | TAK |  |
| a) | Zakres częstotliwości pracy głowicy | min. 2-4 MHz |  |
| b) | Liczba fizycznych elementów (kryształów) | min. 64 |  |
| c) | Kąt pola skanowania w trybie B | min. 120° |  |
| 48 | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex o częstotliwości min. 5,0-10,0 MHz | TAK |  |
| 49 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową typu Hockey o częstotliwości min. 18,0 MHz | TAK |  |
| 50 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie DICOM do komunikacji w sieci, DICOM STORE,DICOM WORKLIST | TAK |  |
| 51 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie instruktażowe dotyczące prawidłowego przyłożenia głowic i zawierające bazę obrazów klinicznych | TAK |  |
| INNE | Minimalne wymagania | Parametry oferowane |
| 52 | Instrukcja w języku polskim dostarczona przy dostawie aparatu | TAK |  |
| 53 | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie, zdalną diagnostykę aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych. Moduł serwisowy, umożliwiający przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania z wyświetlaniem na ekranie serwisanta obrazu na żywo z aparatu. | TAK |  |

......................................                                                                                                                                                 …......…..........……..... …............................................................

miejsce i data	                                                                                                                                                                                                            (pieczątka i czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania  Wykonawcy)