Załącznik nr 2 do SWZ/

załącznik do Umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zestawienie  parametrów  technicznych

ULTRASONOGRAF OKULISTYCZNY Z PROJEKCJĄ A / B i MODUŁEM BIOMETRYCZNYM

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagania Warunek graniczny | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## USG OKULISTYCZNE A/B |  |  |  |
| 1 | Producent / Firma: | Podać |  |
| 2 | Kraj: | Podać |  |
| 3 | Urządzenie typ | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2025 |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 5 | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [mm] | Podać |  |
| 6 | Masa: nie więcej niż 6,5kg (bez drukarki videoprinter) | TAK |  |
| 7 | Zasilanie | Podać |  |
| 8 | Diagnostyka ultrasonograficzna struktur oka: komory przedniej, ciała szklistego, siatkówki, mięśni gałki ocznej, biometria ultrasonograficzna. | TAK |  |
| 9 | Monitor dotykowy TFT LCD kolorowy, 10,4” z możliwością pochylania | TAK podać |  |
| 10 | System samodzielny, nie oparty na zewnętrznym komputerze PC | TAK |  |
| 11 | Funkcja ZOOM umożliwiająca uzyskanie powiększenia obrazu 200% | Tak podać |  |
| ### CHARAKTERYSTYKA USG B |  |  |  |
| 12 | Głowica sektorowa typu B: 10 MHz | TAK podać |  |
| 13 | Zakres głębokości skanowania głowicy: 35,2 mm do 48 mm (wizualizacja głębokich struktur gałki ocznej pozasiatkówkowych – mięśnie i inne) | TAK opisać |  |
| 14 | Zakres przemiatania: co najmniej 20 klatek/sekundę w trybie standardowym | TAK opisać |  |
| 15 | Zautomatyzowane nagrywanie VIDEO w czasie rzeczywistym | TAK opisać |  |
| 16 | Rozbudowany system kalkulacji obrazu: pole powierzchni (z możliwością obrysowania diagnozowanego obrazu na ekranie dotykowym, wraz ze zmierzeniem gęstości zaznaczonej zmiany), kąt, odległość | TAK opisać |  |
| 17 | Możliwość nakładania projekcji A na obraz B w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 18 | Wartość rozdzielczości osiowej i poprzecznej: 0.6 mm | TAK opisać |  |
| CHARAKTERYSTYKA MODUŁU BIOMETRYCZNEGO |  |  |  |
| 19 | ## Głowica biometryczna A 10MHz z wklęsłym kształtem czoła głowicy (dla anatomicznego ułożenia na rogówce pacjenta) | TAK opisać |  |
| 20 | Metoda badania: kontaktowa oraz immersyjna (dostępne jednorazowe nakładki immersyjne, bez konieczności wypełniania wodą) | TAK opisać |  |
| 21 | System elektroniczny przesłon ringowych, eliminujący błąd przystawienia głowicy poza osią optyczną oka | TAK opisać |  |
| 22 | Typ sondy: półprzewodnikowa | TAK podać |  |
| 23 | Fiksator: wbudowana w sondę czerwona dioda LED | TAK podać |  |
| 24 | Średnica końcówki: ǿ 5.3 mm | TAK podać |  |
| 25 | Wymiary / waga: ǿ8 mm x 100 mm / 30 g | TAK podać |  |
| 26 | Pomiar długości osiowej: 15.00 – 45.00 mm | TAK podać |  |
| 27 | Pomiar głębokości komory przedniej: 1.8 – 7.00 mm | TAK podać |  |
| 28 | Pomiar grubości soczewki: 2.00 – 6.00 mm | TAK podać |  |
| 29 | Dokładność pomiaru: ± 0.1 mm | TAK podać |  |
| 30 | Rozdzielczość pomiaru: 0.01 mm | TAK podać |  |
| 31 | Dostępne formuły kalkulacyjne: Haigis (optymalizowany i standard), Hoffer Q, Holladay 1, SRK/T, SRK II, SRK Showa, SRK/T podwójnego K, Shammas-PL, | TAK podać |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 32 | Wbudowana drukarka termiczna (papier 57mm) przeznaczona do wydruku wyników biometrycznych | TAK |  |
| 33 | Pedał nożny umożliwiający uruchomienie i zatrzymanie pracy głowicy. | TAK |  |

……………………………………………..                                               ………………………………………………………………...

miejsce i data	        (pieczątka i czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania  Wykonawcy)