Załącznik nr 2 do SWZ/

załącznik do Umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Aparat USG z trzema głowicami dla Przychodni Brackiej Gliwice Aparat USG z trzema głowicami dla Przychodni Brackiej Knurów Aparat USG z trzema głowicami dla Przychodni Brackiej Staszic |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |  | …....................................................................................................... |  |
| Nazwa, model, typ |  |  | …....................................................................................................... |  |
| L.p. |  | Opis parametrów i wymogów wymaganych | Wymagana wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny fabrycznie nowy, nie powystawowy i nie rekondycjonowany. Data produkcji – 2025 rok. |  | Tak, podać |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe 220-240V. Waga maksymalna 65 kg. |  | Tak, podać |  |
| 3 | Aparat posiadający dotykowy panel sterujący min 13 cali konfigurowalny przez użytkownika |  | Tak, podać |  |
| 4 | Liczba niezależnych kanałów przetwarzania min. 200.000 |  | Tak, podać |  |
| 5 | Monitor wysokiej rozdzielczości kolorowy, cyfrowy typu OLED lub LCD o przekątnej ekranu min. 21". |  | Tak, podać |  |
| 6 | Dynamika aparatu min.265 dB |  | Tak, podać |  |
| 7 | Ilość niezależnych jednakowych gniazd dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie Min. 3 |  | Tak, podać |  |
| 8 | Zakres częstotliwości pracy [MHz] min. 2-18 MHz |  | Tak, podać |  |
| 9 | Regulacja TGC w min. 8 strefach i regulacja LGC |  | Tak |  |
| 10 | Możliwość regulacji wysokości konsoli min. 10 cm |  | Tak, podać |  |
| 11 | Videoprinter czarno-biały zamontowany z przodu aparatu, umożliwiający łatwe i szybkie otrzymanie wydrukowanego zdjęcia |  | Tak |  |
| 12 | Wbudowany w aparat podgrzewacz żelu |  | Tak |  |
| OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  | Wymagana wartość | Parametry oferowane |
| 13 | Maksymalna prędkość odświeżania aparatu min. 1750 obr/s |  | Tak, podać |  |
| 14 | Obrazowanie harmoniczne |  | Tak |  |
| 15 | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersja) |  | Tak |  |
| 16 | Doppler kolorowy z prędkością odświeżania min. 1400 obr/s |  | Tak, podać |  |
| 17 | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu |  | Tak |  |
| 18 | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej w zakresie nie mniejszym niż 1- 16 mm |  | Tak, podać |  |
| 19 | Regulacja bramki dopplerowskiej - korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. ±90o podczas badania („na żywo”) . |  | Tak, podać |  |
| 20 | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej minimum ±90o na obrazie zatrzymanym i obrazach z pamięci w celu analizy i pomiarów dopplerowskich. |  | Tak |  |
| 21 | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta w trybie Dopplera spektralnego na obrazach zapisanych na dysku |  | Tak |  |
| 22 | Doppler pulsacyjny PWD z rejestracją prędkości maksymalnej do min. 7.0 m/s |  | Tak, podać |  |
| 23 | Doppler Fali Ciągłej CW |  | Tak |  |
| 24 | Możliwość obrazowania jednoczasowego w trzech trybach tzw. Tryb Triplex (B+CD+PWD) |  | Tak |  |
| 25 | Praca aparatu w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z min. 9 kątami tworzącymi obraz 2D |  | Tak, podać |  |
| 26 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy pracujące w połączeniu z trybem kolor Doppler, obrazowaniem w trybie obrazowania wielokierunkowego, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu |  | Tak |  |
| 27 | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych, na obrazach z archiwum min. x 65 bez straty jakości obrazu |  | Tak, podać |  |
| 28 | Nagrywanie plików filmowych. Maksymalna długość filmu B-Mode (2D) w pamięci CINE min. 900 sekund |  | Tak, podać |  |
| ARCHIWIZACJA |  |  | Wymagana wartość | Parametry oferowane |
| 29 | Aparat wyposażony we wbudowane archiwum na dysku twardym SSD o pojemności min. 300 GB. |  | Tak, podać |  |
| 30 | Wykonanie funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych. Funkcje przetwarzania obrazów zarchiwizowanych w trybach B-Mode, kolor Doppler, Doppler pulsacyjny, B-Mode, - Regulacja wzmocnienie 2D gain - Regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC - automatyczna optymalizacja włącz -automatyczna optymalizacja wyłącz - powiększenie obrazu x 65 - mapy szarości - koloryzacja Color Doppler, Color Flow Mode - przesunięcie linii bazowej - zmiana mapy koloru - obrócenie invert Doppler pulsacyjny, - wzmocnienie - przesunięcie linii bazowej - korekcja kąta - automatyczna korekcja kąta - inwersja spektrum |  | Tak, podać, wymienić |  |
| 31 | Zapis obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. DICOM, RAW DICOM. Minimum 2 gniazda USB . |  | Tak, podać |  |
| 32 | Baza danych pacjentów z możliwością zapisu raportów, obrazów statycznych ,pętli obrazowych |  | Tak |  |
| 33 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD, zapisu na pamięci flash oraz wydruku obrazu na videoprinterze po naciśnięciu jednego przycisku |  | Tak |  |
| 34 | Możliwość eksport obrazów, sekwencji i raportów bezpośrednio na komputer klasy PC |  | Tak |  |
| 35 | Opcja automatycznej optymalizacji obrazu po naciśnięciu jednego przycisku w trybie B (jasność, kontrast), PW (PRF, położenie linii bazowej, inwersja) |  | Tak |  |
| 36 | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym do badań: - małych narządów, - mięśniowo – szkieletowych - ginekologiczno-położniczych - kardiologicznych - pediatrycznych - transkranialnych - naczyniowych - jamy brzusznej - płucnych |  | Tak |  |
| 37 | Pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum) na obrazie zamrożonym i „na żywo” |  | Tak |  |
| 38 | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów |  | Tak |  |
| 39 | Możliwość podłączenia monitora zewnętrznego poprzez gniazdo HDMI, VGA |  | Tak |  |
| 40 | Tryb czuwania „standby” umożliwiający ponowne uruchomienie aparatu w czasie max 25 sekund |  | Tak |  |
| 41 | Oprogramowanie DICOM do komunikacji w sieci, DICOM STORE,DICOM WORKLIST |  | Tak |  |
| GŁOWICE |  |  | Wymagana wartość | Parametry oferowane |
| 42 | Głowica convex elektroniczna – 1 szt. |  | Tak |  |
| a) | Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 2-5 MHz |  | Tak, podać |  |
| b) | Liczba fizycznych elementów (kryształów) min. 128 |  | Tak, podać |  |
| c) | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) |  | Tak |  |
| d) | Kąt pola skanowania w trybie B min. 55° |  | Tak, podać |  |
| e) | Głębokość obrazowania min.32 cm |  | Tak, podać |  |
| 43 | Głowica liniowa elektroniczna – 1 szt. |  | Tak |  |
| a) | Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 5-13 MHz |  | Tak, podać |  |
| b) | Liczba fizycznych elementów (kryształów) min. 192 |  | Tak, podać |  |
| c) | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) |  | Tak |  |
| d) | Szerokość FOV max. 40 mm |  | Tak, podać |  |
| 44 | Głowica sektorowa elektroniczna – 1 szt. |  | Tak |  |
| a) | Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 2-4 MHz |  | Tak, podać |  |
| b) | Liczba fizycznych elementów (kryształów) min. 64 |  | Tak, podać |  |
| c) | Kąt pola skanowania w trybie B min. 120° |  | Tak, podać |  |
| Możliwości rozbudowy na dzień składania oferty |  |  | Wymagana wartość | Parametry oferowane |
| 45 | Możliwość rozbudowy o głowicę convex wolumetryczną do obrazowania: 2D, 3D i 3D w czasie rzeczywistym. Zakres częstotliwości min. 2,0- 6,0 MHz |  | Tak, podać |  |
| 46 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową śródoperacyjną typu „hockey”. Zakres częstotliwości min. 8,0- 18,0 MHz |  | Tak, podać |  |
| 47 | Możliwość rozbudowy o głowice kardiologiczne do badania dzieci w zakresie częstotliwości min. 4,0- 7,0 MHz, oraz do badania noworodków w zakresie częstotliwości min. 6,0- 12,0 MHz |  | Tak, podać |  |
| 48 | Możliwość rozbudowy o Doppler Tkankowy Spektralny i Kolorowy |  | Tak |  |
| 49 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego pomiaru frakcji wyrzutowej |  | Tak |  |
| 50 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie instruktażowe dotyczące prawidłowego przyłożenia głowic i zawierające bazę obrazów klinicznych |  | Tak |  |
| INNE |  |  | Wymagania | Potwierdzenie wymagań |
| 51 | Gwarancja zapewniona przez serwis producenta min. 36 miesięcy |  | Tak, podać |  |
| 52 | Dostawa przez autoryzowanego dystrybutora producenta |  | Tak, (załączyć stosowny dokument wystawiony przez producenta na wezwanie zamawiającego) |  |
| 53 | Instrukcja w j. polskim (dostarczyć wraz z aparatem) |  | Tak |  |
| 54 | Zapewnienie części zamiennych przez okres 7 lat |  | Tak |  |
| 55 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski |  | Tak, (załączyć stosowny dokument wystawiony przez producenta na wezwanie zamawiającego) |  |
| 55 | Certyfikat CE na aparat i głowice (załączyć stosowny dokument na wezwanie Zamawiającego) |  | Tak |  |
| 57 | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i konserwacji |  | Tak |  |

......................................                                                                                                                                              …......…..........……..... …............................................................

miejsce i data	                                                                                                                                                                                                            (pieczątka i czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania  Wykonawcy)